# Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

# NR SPRAWY: SZP.250.35.2020

Wyposażenie Laboratorium Inżynierii Tkankowej oraz Pracowni Elektromiografii w ramach Projektu Centrum Medycyny Regeneracyjnej

ZADANIE III WYPOSAŻENIE LABORATORIUM KULTUR TKANKOWYCH 3D W SYSTEM MIKROSKOPII

| Lp. | NAZWA PARAMETRU TECHNICZNEGO GRANICZNEGO, CECHY FUNKCJONALNEJ SYSTEMU BEZWZGLĘDNIE WYMAGANEJ. | PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE, CECHY FUNKCJONALNE SYSTEMU BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE /wypełnia Zamawiający/ | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETRU TECHNICZNEGO, POTWIERDZENIE CECHY FUNKCJONALNEJ TAK/NIE w przypadku wymogu parametru należy go podać* /wypełnia Wykonawca / |
| --- | --- | --- | --- |

| I | Cytometryczny fluorescencyjny mikroskop skaningowy oparty na zmotoryzowanym mikroskopie odwróconym z modułem konfokalnym i komorą środowiskową |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyw - Ergonomiczny statyw mikroskopu odwróconego, zmotoryzowany w osi Z (rozdzielczość nie gorsza niż 10 nm) - Szybkość mechanizmu osi Z min. 3 mm/s - Wysokiej klasy tor optyczny z korekcją apochromatyczną, - Lewy port foto/video, regulacja podziału światła 0/100, 50/50, 100/0 - Budowa modułowa pozwalająca umieścić w statywie mikroskopu minimum 3 moduły m.in. zmieniacz powiększeń, karuzele filtrowe, system korekcji ostrości czy pusty moduł pozwalający na dowolne wykorzystanie przez użytkownika - Ta sama wielkość pola widzenia przekazywana do nasadki okularowej i do kamery (możliwość wykorzystania kamer o dużych sensorach) - Wymienny zmotoryzowany uchwyt rewolwerowy na minimum 6 obiektywów - Możliwość rozbudowy o moduł do badań typu FRAP | TAK |  |
| 2 | Sterowanie - Sterowanie wszystkimi zmotoryzowanymi funkcjami mikroskopu z poziomu oprogramowania - Sterowanie z panelu dotykowego odłączonego od mikroskopu, możliwość zaprogramowania metod pracy i przełączania ich jednym przyciskiem - Pełna kompatybilność panelu dotykowego z oprogramowaniem-przesyłanie ustawień w obu kierunkach - Zewnętrzny ruchomy manipulator zawierający obustronnie śruby mikro/makro oraz przyciski kontrolne mikroskopu | TAK |  |
| 3 | Oświetlenie - Oświetlenie wg systemu Koehlera , możliwość blokady właściwej wysokości kondensora - Uchylny filar z oświetlaczem LED - Obustronne pokrętło regulacji wysokości kondensora z przodu filaru - Pokrętło regulacji siły światła w przedniej części statywu - Wbudowany w filar uchwyt na filtry z filtrem światła dziennego i filtrem rozpraszającym światło, miejsce na dodatkowe filtry | TAK |  |
| 4 | Optyka Optyka korygowana do nieskończoności Długość optyczna obiektywów nie więcej niż 45mm Obiektywy suche umożliwiające obserwacje w kontraście fazowym semi-apochromatyczne o parametrach nie gorszych niż: - Obiektyw 4x, apertura minimum 0,13, odległość robocza minimum 17mm - Obiektyw 10x, apertura minimum 0,3, odległość robocza minimum 10 mm - Obiektyw 20x wyposażony w pierścień korekcyjny, apertura minimum 0,7, odległość robocza minimum 0,8-1,8 mm, - Obiektyw 40x wyposażony w pierścień korekcyjny, apertura minimum 0,6, odległość robocza minimum 3,0-4,2 mm, - Obiektyw 60x wyposażony w pierścień korekcyjny, apertura minimum 0,7, odległość robocza minimum 1,5-2,2 mm, Obiektywy planapochromatyczne o parametrach nie gorszych niż: - Obiektyw 4X, apertura numeryczna 0,16, odległość robocza 13 mm - Obiektyw 60X, apertura numeryczna 1,42, odległość robocza 0,15 mm do imersji olejowej - Obiektyw 100X, apertura numeryczna 1,45, odległość robocza 0,13 mm do imersji olejowej Możliwość zastosowania obiektywów z imersją silikonową o powiększeniach 30X i 60X | TAK |  |
| 5 | Kondensor: - Zmotoryzowany karuzelowy minimum 7 pozycyjny kondensor o aperturze numerycznej 0,55 i odległości roboczej minimum 26mm - Zmotoryzowana przesłona aperturowa i polaryzator - Sterowanie z poziomu kondensora, panelu sterującego i oprogramowania Wyposażenie we wkładki do kontrastu fazowego dla obiektywów 4X, 10X, 20X, 40X i 60X | TAK |  |
| 6 | Stolik - Zmotoryzowany, stolik XY z zewnętrznym kontrolerem przesuwem za pomocą pokręteł - Zakres pracy minimum 120 mm x 80 mm. - Rozdzielczości min. 0.01 μm, i powtarzalność minimum 1.0 µm. - Maksymalna szybkość przesuwu min. 120 mm/sec Holdery o rozmiarze 160 x 110 mm do pracy z szalkami Petriego 35 mm, szkiełkami podstawowymi, płytkami wielodołkowymi | TAK, podać Zakres pracy ≥ 120 mm x 80 mm Wartość maksymalna - 5 pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
| 7 | Nasadka okularowa: - Nasadka triokularowa o kącie nachylenia 30°, możliwość regulacji rozstawu okularów minimum od 50-76mm, regulacja dioptryjna +/-5 w minimum jednym tubusie. Zwrotnica podziału światła okulary/fototubus (100/0, 20/80, 0/100) Pole widzenia FN 22 | TAK |  |
| 8 | Okulary z osłonkami gumowymi: powiększenie 10x, numer pola min. 22. | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie do badań we fluorescencji: - Zmotoryzowany minimum 8-pozycyjny obrotowy zmieniacz kostek fluorescencyjnych - Możliwość zastosowania dwóch karuzel z kostkami filtrowymi wraz z możliwością użycia kilkunastu kostek filtrowych jednocześnie - Automatyczna żaluzja odcinająca światło. - Zestaw filtrów fluorescencyjnych: Zestaw filtrów do obserwacji w okularze: - Poczwórny filtr fluorescencyjny dla czterech różnych znaczników fluorescencyjnych typu DAPI/FITC/Cy3/Cy5 montowany w karuzeli filtrowej składający się z: - poczwórnego lustra dichroicznego BS 411-454nm, 495-536nm, 577-617nm, 655-810nm - Poczwórnego filtra emisyjnego BP 413-452 nm, 498-533 nm, 578-614 nm, 659-805 nm Zestawy filtrów do obserwacji z użyciem kamery cyfrowe: - Potrójny filtr fluorescencyjny dla trzech różnych znaczników fluorescencyjnych składający się z: - potrójnego lustra dichroicznego BS 459-492nm, 526-559nm, 597-814nm - trzech pojedynczych filtrów emisyjnych do montażu w kole filtrowym CFP: BP 469-495nm YFP: BP 532-556nm mCherry: BP 603-679 - Poczwórny filtr fluorescencyjny dla czterech różnych znaczników fluorescencyjnych składający się z: - poczwórnego lustra dichroicznego BS 411-454nm, 495-536nm, 577-617nm, 655-810nm - czterech pojedynczych filtrów emisyjnych do montażu w kole filtrowym DAPI: BP 421-445nm FITC: BP 502-536 Cy3: BP 581-619nm Cy5: BP 659-701nm Oświetlenie fluorescencyjne – System oświetlenia z minimum 6 diodami LED i wymiennymi filtrami wzbudzeniowymi umożliwiającymi wybór światła wzbudzenia o długościach: V – 395/25 nm B – 438/29 nm C – 475/28 nm T – 511/16 nm G – 555/28 nm Y - 575/25 nm R – 635/22 nm Diody LED połączone z systemem poprzez TTL i kontrolowane przez kontroler czasu rzeczywistego, wypełni zintegrowane z oprogramowaniem sterującym. | TAK |  |
| 10 | Kontroler czasu rzeczywistego do precyzyjnego sterowania kluczowych elementów mikroskopu takich jak oświetlacz LED, koło filtrowe i kamera, o parametrach nie gorszych niż: - Dokładność czasowa 0,1ms (1 ms w oprogramowaniu) z precyzją 2 μs - min. 1x wyjście wyzwalające do synchronizacji kamery (BNC) - min. 3x standardowe wyjście TTL (BNC) - min. 4x cyfrowy port wejścia / wyjścia (In/Out) (BNC) - min. 16x wyjście do bezpośredniej modulacji (SMB) Połączenie przez interfejs USB 2.0 | TAK |  |
| 11 | System sprzętowej kompensacji dryftu w osi Z - Korekcja dryftu termicznego w czasie rzeczywistym - System oparty na diodzie laserowej o niskiej mocy o długości 790 nm - Praca w dwóch trybach: pojedynczy pomiar, tryb ciągły - Korekcja pozycji płaszczyzny fokalnej z krokiem od 10 nm - Możliwość pracy ze szklanym i plastikowym dnem naczynka hodowlanego Obsługa systemy korekcji dryftu w pełni zintegrowana z oprogramowaniem mikroskopu | TAK |  |
| 12 | Komora środowiskowa (inkubator) z kontrolerem temperatury i kontrolerem gazów CO2/O2 dedykowana do oferowanego mikroskopu: - Czarne ściany komory - Oświetlenie LED wewnątrz komory - Kontroler temperatury i nagrzewacz 220 – 240 V - Kontroler gazów CO2/O2, - Kontrola stężenia CO2 w zakresie min. 0-20% z krokiem min. 0,1% - Kontrola stężenia O2 w zakresie min. 0-21% z krokiem min. 0,1% - Łatwy dostęp do stolika mikroskopu poprzez przesuwane drzwiczki, bardzo prosta instalacja i deinstalacja komory z ramy mikroskopu nie wymagająca ingerencji serwisu - Oprogramowanie do pełnej kontroli inkubatora | TAK |  |
| 13 | Dwie monochromatyczne kamery z matrycą sCMOS - Rozdzielczość minimum 2048 x 2048 pikseli - Wielkość piksela minimum 6,5 um x 6,5 um - Wydajność kwantowa minimum 82% (560 nm) - Szybkość 100 fps przy rozdzielczości 2048 x 2048 i zakresie tonalnym 16 bit Zakres tonalny 8 bit, 12 bit, 16 bit | TAK, podać Wydajność kwantowa ≥ 82% Wartość maksymalna - 5 pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
| 14 | Kolorowa kamera z matrycą CMOS - Rozdzielczość minimum 2560 x 1920 pikseli - Szybkość przy maksymalnej rozdzielczości nie mniejsza niż 15 fps Zakres tonalny 12 bit | TAK, podać Szybkość przy maksymalnej rozdzielczości ≥ 15 fps Wartość maksymalna - 5 pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
| 15 | Zestaw komputerowy z monitorem do akwizycji i analizy danych - Zestaw komputerowy o parametrach minimalnych lub równoważnych Procesor: uzyskujący w teście Pass MarkCPU Mark wynik co najmniej 800 pkt. Dysk: 4x 2TB SATA SSD, 1x 256 GB PCIe SSD RAM: 128 GB System 64-bit: oferujący pełną integrację z wdrożoną w SGGW usługą katalogową Microsoft Active Directory; umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; obsługujący BitLocker; umożliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie z pakietu ESET Endpoint Security 7 stanowiącego element systemu wdrożonego w SGGW; dołączona licencja oraz nośnik z systemem operacyjnym Pojedynczy monitor min. 42,5” 4K | TAK |  |
| 16 | Oprogramowanie do rejestracji i analizy danych. - Pakiet oprogramowania służący do pozyskiwania automatycznego dużej ilości zdjęć wraz z możliwością analizy cytometrycznej. Oprogramowanie charakteryzujące się następującymi funkcjami: Obsługa wszystkich zmotoryzowanych części systemu - Automatyczna akwizycja obrazu - Trójstopniowy autofokus: sprzętowy, systemowy zgrubny i szczegółowy - Autofokus zgrubny oparty o obraz lub obiekt - Wyświetlanie obrazów na żywo - Możliwość pauzowania akwizycji wraz z możliwością wprowadzania zmian w procedurze akwizycji, wraz ze zmianami autofokusu Funkcje doboru warunków obserwacji: - Menedżer wyboru naczyń hodowlanych - Możliwość tworzenia własnych map naczyń hodowlanych - Możliwość prowadzenia eksperymentów sekwencyjnych Funkcje obróbki obrazów: - Możliwość automatycznego tworzenia maksymalnej projekcji w osi Z - Narzędzia do obróbki zdjęć Funkcje analizy cytometrycznej: - Analiza cytometryczna w czasie, w osi Z, z zastosowaniem różnych znaczników fluorescencyjnych - Automatyczna detekcja różnych populacji - Elastyczna nawigacja w danych umożliwiająca wybranie dowolnego wykrytego obiektu z dowolnego zdjęcia i określenie gdzie ten obiekt znajduje się na histogramie lub skategramie i odwrotnie wybranie dowolnego obiektu na skategramie lub histogramie umożliwia wyświetlenie odpowiadającego mu obiektu na zdjęciu - Analiza danych równolegle z akwizycja danych „on the fly” lub w trybie poakwizycyjnym - Podczas równoległej akwizycji i analizy możliwość zmiany bramkowania lub/i tworzenia nowych skategramów - Dowolne określanie parametrów analizy - Analiza obrazu z wykrywaniem cząstek w oparciu o intensywność fluorescencji lub geometrię obiektów - Separacja obiektów i ich analiza ilościowa - Cytometryczna analiza danych - Bramkowanie i klasyfikacja wraz z bramkowaniem wielokrokowym - Definiowanie obiektów głównych i pochodnych - Dowolne definiowanie histogramów i skategramów - Bezpośrednie łączenie danych liczbowych, wykresów i obrazów, pozwalające na weryfikacje uzyskanych danych Moduł analizy kinetycznej - Możliwość analizy ruchu wielu obiektów w obrębie preparatu oraz rejestracja zmian kinetycznych. Możliwość ekstrakcji danych z krzywych kinetycznych Moduł zaawansowanej analizy i segmentacji AI - Moduł wykorzystujący sztuczna inteligencję tzw. Deep Learning wykorzystujący głębokie konwolucyjne sieci neuronowe (Deep Convolutional Neural Networks) CNNs, do automatycznego proces samouczenia się (nie są wymagane manualne adnotacje). Możliwość generowania różnych modeli i tworzenia bibliotek dla różnych aplikacji W zestawie dodatkowa licencja na kompletne oprogramowanie do analizy danych cytometrycznych off-line, z wyjątkiem modułów analizy kinetycznej i zaawansowanej analizy i segmentacji AI | TAK |  |
| 17 | Stacja robocza do analizy danych o parametrach nie gorszych niż lub równoważnych: - Procesor: uzyskujący w teście Pass MarkCPU Mark wynik co najmniej 19 300 pkt. - System operacyjny w wersji 64 bit: oferujący pełną integrację z wdrożoną w SGGW usługą katalogową Microsoft Active Directory; umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; obsługujący BitLocker; umożliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie z pakietu ESET Endpoint Security 7 stanowiącego element systemu wdrożonego w SGGW; dołączona licencja oraz nośnik z systemem operacyjnym - Karta graficzna: uzyskująca w teście PassMark G3D Mark wynik co najmniej 11 700 pkt., 16 GB - Pamięć: 256GB (4x64GB DDR4) 2933MHz RDIMM ECC Memory - Kontroler dysków: Kontroler RAID: 12 Gb/s PCIe SATA/SAS ze sprzętowym RAID (4 GB pamięci podręcznej) - Dysk i twarde na kontrolerze RAID: SATA 3,5" o pojemności 8 TB i prędkości 7,2 tys. obr./min, 4 szt. - Kontroler RAID dysków SSD PCIe NVMe RAID 1 - Dyski SSD PCIe: 2 dyski SSD M.2 NVMe PCIe Class 40, 1 TB - Klawiatura i mysz USB - Gwarancja: 60 miesięcy, serwis podstawowy na miejscu - Zachowaj swój dysk twardy: 3-letnia ochrona danych Monitor ekranowy o parametrach nie gorszych niż: - Przekątna ekranu: 42,5'' - Rodzaj matrycy: LED, IPS - Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 (UHD 4K) - Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz - Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 96% - Czas reakcji: 8 ms (GTG) - Jasność: 350 cd/m² - Kontrast statyczny: 1 000:1 - Złącza: HDMI - 2 szt., DisplayPort - 2 szt., Wyjście audio - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt., USB Type-C - 2 szt. - Podstawa z regulacją wysokości, kąta pochylenia, kąta obrotu, z możliwością obrotu ekranu (pivot) - Dołączone kable: HDMI, Display Port | TAK |  |
| 18 | Jednostka konfokalna oparta na obrotowych dyskach W pełni zmotoryzowany konfokalny „Spinning Disk” z mikrosoczewkami dla wysokiej wydajności świetlnej obrazowania konfokalnego - 1 dysk z przesłonami konfokalnymi o wielkości 50 µm - 1 dysk z przesłonami konfokalnymi o wielkości 50 µm z dodatkowymi mikrosoczewkami - Zmiana pomiędzy dyskami w pełni automatyczna - Automatyczne przełączenia pomiędzy obserwacjami konfokalnymi i szerokiego pola poprzez usunięcie wirującego dysku z drogi optycznej - Prędkość obrotu dysku 1500 - 4000 obrotów na minutę - Prędkość zbierania obrazów do 200 klatek/s - Efektywne pole widzenia min. FN18 - Wyjścia dla dwóch kamer o efektywnym polu widzenia min. FN18 - Zmotoryzowane koła filtrowe min. 10 pozycyjne przed każdą z kamer - Dwa trzy pozycyjne zmotoryzowane suwaki „slidery” dla luster dichroicznych - Połączenie z lewym portem kamery w ramie mikroskopu poprzez zmotoryzowany zmieniacz powiększeń z dwiema soczewkami o powiększeniu 1X i 3,2X Jednostka laserowa z co najmniej 4 laserami diodowymi o długim czasie życia: - Laser 405 nm, moc min. 50 mW - Laser 488 nm, moc min. 100 mW - Laser 561 nm, moc min. 100 mW - Laser 640 nm, moc min. 100 mW Możliwość rozbudowy o dodatkowe 2 linie laserowe Kontrola intensywności wszystkich laserów w zakresie 0% - 100% z krokiem 1% Wszystkie lasery wprowadzone do jednostki konfokalnej za pomocą jednego wspólnego światłowodu Możliwość wykorzystania rejestracji konfokalnych w obrazowaniu cytometrycznym – pełna kompatybilność z oprogramowaniem cytometrycznym | TAK, podać liczba laserów diodowych ≥4 Wartość maksymalna - 5 pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
| 19 | Obrazowanie w wysokiej rozdzielczości - Skanowanie w rozdzielczości XY do 120 nm bez potrzeby specjalnego przygotowania próbki - Możliwość jednoczesnego skanowania dwóch kanałów fluorescencyjnych w całym polu widzenia - Obrazowanie w super-rozdzielczości w trybie na żywo Szybkość skanowania min. 200 klatek/s | TAK, podać Szybkość skanowania ≥ 200 klatek/s Wartość maksymalna - 5 pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
| 20 | Stolik Piezo o wysokiej dokładności i szybkości, o parametrach minimalnych - Zakres ruchu nie mniejszy niż 300 µm - Rozdzielczość (minimalny krok): 0,6 nm Powtarzalność +/- 3 nm | TAK, podać Zakres ruchu stolika ≥ 300 µm Wartość maksymalna - 5 pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
| 21 | Oprogramowanie do zbierania i analizy obrazów konfokalnych - Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu oraz sterowanie wszystkimi zmotoryzowanymi elementami mikroskopu, - Automatyczne tworzenie mapy preparatu - Automatyczne obrazowanie w osi Z - obraz o pogłębionej ostrości - Łączenie obrazowania o pogłębionej ostrości z obrazowaniem panoramicznym – obraz wielowimiarowy - Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, - Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …) - Nagrywanie filmów w formacie .avi - Wyświetlanie historii i właściwości obrazów, - Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu, - Synchronizacja obrazów - możliwość wyświetlania wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów, - Wyświetlanie, wyodrębniania i usuwania poszczególnych warstw obrazu, - Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu - Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu, - Nanoszenie na obraz opisów, strzałek, prostokątów i elips, - Wykonywanie zdjęć w odstępach czasowych (Time Lapse) z możliwością ich analizy, - Wykonywanie operacji na zdjęciach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości, wycinanie fragmentów, , - Zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcja cieni, - Zmiana głębi bitowej grafiki obrazu, - Łączenie i wydzielanie zdjęć, kanałów i składowych RGB, zdjęć wielowymiarowych i regulacja intensywności każdego z osobna, - Pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód prostokąta, koła, elipsy, wieloboku na wykonanym zdjęciu jak i obrazie „na żywo” ze statystyką pomiarów, - Eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel - Automatyczne tworzenie obrazów o zwiększonej głębi ostrości - Automatyczne tworzenie obrazów nie mieszczących się w polu widzenia, - Wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych ze zdjęciami, - Tworzenie raportów eksperymentów i ich eksport do MS Word, - Tworzenie profili intensywności na obrazie „na żywo”, - Tworzenie przycisków funkcyjnych najczęściej używanych funkcji, - Możliwość zwiększenia funkcjonalności poprzez instalację dodatkowych modułów funkcyjnych - Moduł do pracy z płytkami wielodołkowymi - Moduł zaawansowanej analizy i segmentacji AI - Moduł wykorzystujący sztuczna inteligencję tzw. Deep Learning wykorzystujący głębokie konwolucyjne sieci neuronowe (Deep Convolutional Neural Networks) CNNs, do automatycznego proces samouczenia się (nie są wymagane manualne adnotacje). Możliwość generowania różnych modeli i tworzenia bibliotek dla różnych aplikacji - Moduł dekonwolucji 3D Możliwość pracy ze zdjęciami z różnych systemów takich jak mikroskopia szerokiego pola, mikroskopia konfokalna, mikroskopia dwufotonowa, mikroskopia SpinningDisk W zestawie dodatkowa licencja na kompletne oprogramowanie do analizy obrazów konfokalnych off-line, z wyjątkiem modułów zaawansowanej analizy i segmentacji AI oraz dekonwolucji 3D | TAK |  |
| 22 | Stół optyczny (antywibracyjny) do ustawienia systemu z płytą o rozmiarach 1200x750x59 z otworami M6 oraz rack do ustawienia kontrolerów i laserów | TAK |  |
| 23 | Zaawansowane oprogramowanie Imaris do rekonstrukcji i analizy obrazów w trzech wymiarach, składające się z: - Imaris Single Full wersja min. 9.6 - Moduł dekonwolucji ClearView - Moduł Stitcher | TAK |  |
| 24 | Sieciowe urządzenie pamięci masowej do przechowywania danych mikroskopowych i udostępniania w sieci LAN, instalowane w standardowej 19’’ szafie IT (zapewnionej przez użytkownika). Wymagane parametry nie gorsze niż: - Procesor: uzyskujący w teście Pass MarkCPU Mark wynik co najmniej 5 900 pkt. - RAM: 16 GB - Kieszenie na dyski: 12 - Maksymalna ilość kieszeni na dyski wraz z jednostkami rozszerzającymi: 36 - Zgodne typy dysków: 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD - Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) - 4 porty LAN RJ-45 1Gb, z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego - 2 porty porty LAN RJ-45 10 Gb z obsługą funkcji Link Aggregation - Zduplikowany moduł zasilania Urządzenie dostarczone z kompletem 16 dysków 3.5" SATA HDD 8TB 7200 rpm | TAK |  |
| 25 | Gwarancja: 60 miesięcy | TAK |  |
| ## II | Komputerowa stacja robocza do zaawansowanej obróbki i analizy obrazu |  |  |
| ## 1 | Stacja robocza o parametrach nie gorszych niż lub równoważnych: - Procesor: uzyskujący w teście Pass MarkCPU Mark wynik co najmniej 19 300 pkt. - System operacyjny System operacyjny w wersji 64 bit: oferujący pełną integrację z wdrożoną w SGGW usługą katalogową Microsoft Active Directory; umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; obsługujący BitLocker; umożliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie z pakietu ESET Endpoint Security 7 stanowiącego element systemu wdrożonego w SGGW; dołączona licencja oraz nośnik z systemem operacyjnym - Karta graficzna: uzyskująca w teście PassMark G3D Mark wynik co najmniej 11 700 pkt., 16GB - Pamięć: 256GB (4x64GB DDR4) 2933MHz RDIMM ECC Memory - Kontroler RAID: 12 Gb/s PCIe SATA/SAS ze sprzętowym RAID (4 GB pamięci podręcznej) - Dysk i twarde na kontrolerze RAID: SATA 3,5" o pojemności 8 TB i prędkości 7,2 tys. obr./min, 4 szt. - Kontroler RAID dysków SSD PCIe NVMe RAID 1 - Dyski SSD PCIe: 2 dyski SSD M.2 NVMe PCIe Class 40, 1 TB - Klawiatura i mysz USB - Gwarancja: 60 miesięcy serwis podstawowy na miejscu - Zachowaj swój dysk twardy: 3-letnia ochrona danych Monitor ekranowy o parametrach nie gorszych niż: - Przekątna ekranu: 42,5'' - Rodzaj matrycy: LED, IPS - Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 (UHD 4K) - Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz - Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 96% - Czas reakcji: 8 ms (GTG) - Jasność: 350 cd/m² - Kontrast statyczny: 1 000:1 - Złącza: HDMI - 2 szt., DisplayPort - 2 szt., Wyjście audio - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt., USB Type-C - 2 szt. - Podstawa z regulacją wysokości, kąta pochylenia, kąta obrotu, z możliwością obrotu ekranu (pivot) - Dołączone kable: HDMI, Display Port | TAK |  |

# Zamawiający informuje, że w kryteriach ocenianych przez określenie 'wartość minimalna' rozumie wartość najniższą spośród zaoferowanych, a przez określenie 'wartość maksymalna' rozumie wartość najwyższą spośród zaoferowanych.

Zamawiający informuje, że wymaga podania w treści oferty nazw i producentów dla każdego z oferowanych urządzeń oraz dołączenia do oferty prospektów/ folderów/zdjęć pozwalającą na jednoznaczną identyfikację.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ramach złożonej oferty, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.