# Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

# NR SPRAWY: SZP.250.35.2020

Wyposażenie Laboratorium Inżynierii Tkankowej oraz Pracowni Elektromiografii w ramach Projektu Centrum Medycyny Regeneracyjnej

ZADANIE IV WYPOSAŻENIE LABORATORIUM KULTUR TKANKOWYCH 3D W SYSTEM MIKRODYSEKCJI

| Lp. | NAZWA PARAMETRU TECHNICZNEGO GRANICZNEGO, CECHY FUNKCJONALNEJ SYSTEMU BEZWZGLĘDNIE WYMAGANEJ. | PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE, CECHY FUNKCJONALNE SYSTEMU BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE /wypełnia Zamawiający/ | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETRU TECHNICZNEGO, POTWIERDZENIE CECHY FUNKCJONALNEJ TAK/NIE w przypadku wymogu parametru należy go podać* /wypełnia Wykonawca / |
| --- | --- | --- | --- |

| ## I | Zaawansowany system do mikrodysekcji laserowej z niezbędnym wyposażeniem |
| --- | --- |

|  | Urządzenie do laserowej mikrodysekcji obserwowanego materiału oparte na mikroskopie w układzie prostym (nieodwróconym). Wiązka lasera wycinająca materiał powinna być przeprowadzana przez optykę mikroskopu celem zapewnienia maksymalnej dokładności cięcia oraz szybkości. Wycięte fragmenty powinny być zbierane do konwencjonalnych probówek laboratoryjnych umieszczonych pod badanym preparatem. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statyw dla systemu do mikrodysekcji powinien być konstrukcyjnie przystosowany i zawierać niezbędne elementy do: - obserwacji w świetle przechodzącym - obserwacji w kontraście Nomarskiego (DIC) oraz kontraście fazowym -- do obserwacji fluorescencyjnych -- do współpracy z modułem do mikrodysekcji laserowej | TAK |  |
|  | Statyw wyposażony w zautomatyzowany, kodowany, siedmiogniazdowy rewolwer obiektywowy. | TAK |  |
|  | Statyw wyposażony w zautomatyzowany, rewolwerowy, 8-pozycyjny zmieniacz filtrów do fluorescencji | TAK |  |
|  | Statyw ze zintegrowanym w stopie, dotykowym, kolorowym panelem LCD sterującym zautomatyzowanymi funkcjami mikroskopu. | TAK |  |
|  | Statyw wyposażony w minimum 11 przycisków, dowolnie programowalnych umożliwiającymi obsługę zmotoryzowanych funkcji mikroskopu (np. oświetlenie, zmiana trybu kontrastu). | TAK |  |
|  | Wbudowany w statyw i zmotoryzowany zestaw przysłon polowych dla obserwacji w świetle fluorescencji, obejmujący przysłony okrągłe (dla obserwacji w okularach) i prostokątne (do obserwacji przez kamerę) o różnych rozmiarach. | TAK |  |
|  | Układ optyczny korygowany na nieskończoność. | TAK |  |
|  | Kondensor dla światła przechodzącego z soczewką o aperturze numerycznej nie mniejszej niż 0,55 NA i dystansie pracy nie mniejszym niż 28 mm | TAK, podać ≥ 0,55 NA Wartość maksymalna – 5pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
|  | Oświetlenie do światła przechodzącego LED o mocy maks. 15W | TAK |  |
|  | Zewnętrzne źródło światła do fluorescencji z lampą metalohalogenkową o średnim czasie życia minimum 2000 godz., mocy min. 120W oraz pięciostopniowym, mechanicznym systemem tłumienia intensywnością światła. Oświetlacz połączony z mikroskopem światłowodowo. | TAK |  |
|  | Zintegrowany ze statywem zautomatyzowany 5-pozycyjny kontroler intensywności światła fluorescencyjnego. | TAK |  |
|  | Zestaw trójzakresowy filtrów do obserwacji fluorescencyjnych umożliwiający jednoczesny podgląd barwników: niebieskiego, zielonego i czerwonego. | TAK |  |
|  | Skanujący stolik przedmiotowy z możliwością automatycznego przesuwu w osiach XY (przesuw z wykorzystaniem zewnętrznego kontrolera lub oprogramowania), ruch z dokładnością nie gorszą niż 1µm | TAK |  |
|  | Zewnętrzny kontroler stolika z osobnymi dwoma pokrętłami do niezależnego przesuwu stolika w osi X i Y oraz z trzecim pokrętłem do zdalnego ustawiania ostrości preparatu w osi Z. Wszystkie trzy pokrętła powinny mieć regulowaną czułość obrotu. | TAK |  |
|  | Uchwyty do stolika przedmiotowego pozwalające na umieszczenie na nim: preparatów mikroskopowych o rozmiarach do 50 x 76 mm; szalek Petriego; komór hodowlanych typu chamber slide; probówek laboratoryjnych typu Eppendorf do zbierania wyciętego materiału. | TAK |  |
|  | Obiektywy z długością optyczną 45mm dedykowane systemom do laserowej mikrodysekcji (gdzie wiązka lasera jest prowadzona przez optykę): Obiektyw o niskim powiększeniu 5x, o wysokiej transparentności dla światła UV, apertura numeryczna 0,12, dystans pracy 11,7 mm Oraz obiektywy fluorytowe (samiapochromatyczne), bezimmersyjne (powietrzne) o parametrach: Obiektyw 10x, apertura numeryczna 0,32; dystans pracy 11 mm; z wbudowanymi pierścieniami dla kontrastu fazowego Obiektyw 20x, apertura numeryczna 0,40; dystans pracy 6,9 mm; z ustawianą korekcją dla szkiełek nakrywkowych/denek szalek w zakresie 0 – 2 mm; z wbudowanymi pierścieniami dla kontrastu fazowego Obiektyw 40x, apertura numeryczna 0,60; dystans pracy w zakresie od 1,9 do 3,3 mm; z ustawianą korekcją dla szkiełek nakrywkowych/denek szalek w zakresie 0 – 2 mm; z wbudowanymi pierścieniami dla kontrastu fazowego Obiektyw 63x, apertura numeryczna 0,70; dystans pracy w zakresie od 1,8 do 2,6 mm; z ustawianą korekcją dla szkiełek nakrywkowych/denek szalek w zakresie 0,1 – 1,3 mm; z wbudowanymi pierścieniami dla kontrastu fazowego Obiektyw 150x, apertura numeryczna 0,90; dystans pracy 0,25 mm | TAK |  |
|  | Dodatkowy obiektyw przeglądowy, fluorytowy, o powiększeniu 1,25x, aperturze numerycznej 0,04 i dystansie pracy 3,7 mm | TAK |  |
|  | Obiektywy od 10 do 63x mają pełne wyposażenie do obserwacji w kontraście fazowym oraz kontraście Nomarskiego (DIC) | TAK |  |
|  | Tubus trinokularowy z portem na kamerę o polu widzenia FOV = 19 mm. Przełączanie obrazu pomiędzy portem na kamerę, a okularami w trzech pozycjach: 100/0 – 50/50 – 0/100 % | TAK |  |
|  | Dodatkowy, boczny port na drugą kamerę z dzielnikiem wiązki 100/0 – 0/100 % | TAK |  |
|  | Okulary o powiększeniu 10x i liczbie polowej o polu widzenia FN = 20 mm | TAK |  |
|  | Monochromatyczna, chłodzona kamera CCD dla obserwacji preparatów we fluorescencji o następujących możliwościach/parametrach: - wielkość matrycy 1920 x 1440 pikseli ( 2,7 Mpix) - rozmiar piksela na matrycy 4.54 x 4.54 µm - tryby łączenia pikseli kamery (binningu): 2x2; 3x3; 4x4; 5x5 - regulowane czasy ekspozycji kamery w zakresie: 4 mikrosekund (μs) - 200 sekund - szybkość akwizycji obrazu nie mniejsza niż pełna ramka (1920 x 1440) – 40 ramek na sekundę; ramka 1280 x 1024 pikseli – 50 ramek na sekundę obraz w binningu 3x3 – 90 ramek na sekundę - połączenie z komputerem za pomocą szybkiego interfejsu USB 3.0 - chłodzenie Peltier - Łącznik kamery z mikroskopem typu C o powiększeniu nie mniejszym niż 0,7x | TAK, podać szybkość akwizycji obrazu ≥ 40 ramek/s przy pełnej rozdzielczości Wartość maksymalna – 5pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
|  | Szybka, kolorowa kamera CCD dedykowana do rejestracji procedury dysekcji materiału pod mikroskopem z: - sensorem CCD minimum 1/3” - formatem obrazu nie mniejszym niż1,2 Mpiks. | TAK |  |
|  | Program do akwizycji, analizy o obróbki obrazu wraz z komputerem o odpowiednich dla w/w systemu parametrach oraz dwoma monitorami: - monitorem Full-HD LCD, minimum 24" - monitorem dotykowym, minimum 22”, umożliwiającym intuicyjne sterowanie wiązką lasera w czasie rzeczywistym poprzez rysowanie rysikiem linii na ekranie. | TAK |  |
|  | Stół antywibracyjny dla statywu mikroskopu z pasywnym tłumieniem wibracji | TAK |  |
|  | Moduł do laserowej mikrodysekcji wraz z laserem i kolektorem na wycięte próbki z możliwością zamontowania na statywie mikroskopu prostego (upright) | TAK |  |
|  | Laser do mikrodysekcji diodowy o długości fali 349 +/- 2 nm; maksymalna moc impulsu nie niższa niż 120 µJ; długość pulsu do 4 ns | TAK, podać maksymalna moc impulsu ≥ 120 µJ Wartość maksymalna – 5pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość regulacji następujących parametrów lasera do mikrodysekcji: - płynna regulacja intensywności światła lasera w zakresie 0 – 100% - płynna regulacja apertury lasera (średnica wiązki lasera = grubość linii cięcia) - regulacja częstotliwości pulsu lasera w zakresie 10 – 5000 Hz | TAK |  |
|  | Kolektor na wycięty materiał umieszczany pod stolikiem przedmiotowym mikroskopu dla bezkontaktowego zbierania materiału zaraz po jego wycięciu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące modułem do mikrodysekcji z możliwością zaznaczania linii cięcia materiału o dowolnych kształtach. Możliwość wycinania materiału po zaznaczeniu wszystkich pozycji na obrazie lub cięcia w czasie rzeczywistym (w czasie rysowania linii na dotykowym monitorze LCD). Możliwość rejestracji filmu z procesu wycinania materiału. | TAK |  |
|  | Zestaw elementów do czyszczenia optyki mikroskopowej. | TAK |  |
|  | Komora środowiskowa obudowująca stolik mikroskopu wraz z ogrzewaniem i kontrolerem temperatury – dla obserwacji żywych komórek |  |  |
|  | Moduł konsultacyjny oparty na statywie w konstrukcji prostej (nie odwróconej), przystosowany do badań w technikach: obserwacji w świetle przechodzącym obserwacji w kontraście Nomarskiego (DIC) oraz kontraście fazowym do obserwacji barwień fluorescencyjnych | TAK |  |
|  | Współosiowe śruby mikro-makrometryczne umieszczone po obu stronach statywu, sterujące ruchem stolika w osi Z. Minimalny zakres ruchu stolika: 25 mm Przesuw stolika dokładny nie więcej niż 0,2 mm/obrót śruby mikro Przesuw stolika zgrubny nie mniej niż 3,5 mm/obrót śruby makro | TAK |  |
|  | Statyw wyposażony w kodowany, minimum siedmiogniazdowy rewolwer obiektywowy. | TAK |  |
|  | Zintegrowany w stopie statywu panel LCD pokazujący bieżące ustawienia kodowanych funkcji modułu. | TAK |  |
|  | Wbudowane w statyw uchwyty dla filtrów do światła przechodzącego z filtrami: światła dziennego oraz zielonym | TAK |  |
|  | Kondensor dla światła przechodzącego ze zmotoryzowaną soczewką czołową oraz zmotoryzowanym kołem dla pierścieni świetlnych i pryzmatów DIC. Obsługuje obiektywy o powiększeniach od 1,25x do 100x | TAK |  |
|  | Oświetlenie do światła przechodzącego LED o mocy maks. 15W | TAK |  |
|  | Mechaniczny stolik z odporną na zarysowania powłoką ceramiczną, z możliwością obrotu o 110 stopni. Minimalny zakres ruchów stolika w płaszczyźnie XY: 76x25mm | TAK, podać zakres ruchów stolika w płaszczyźnie XY ≥ 76x25mm Wartość maksymalna – 5pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
|  | System optyki korygowany do nieskończoności. Obiektywy o maksymalnej długości optycznej 45 mm i następujących parametrach minimalnych (powiększenie / apertura numeryczna / W.D. – dystans pracy): Semiplanapchromat, 5x/0,15 / W.D. 13,7 mm Plan apochromat, 10x/0,45 / W.D. 2,8 mm, z wbudowanymi pierścieniami dla kontrastu fazowego Plan apochromat, 40x/0,95 / W.D. 0,17 mm, z wbudowanymi pierścieniami dla kontrastu fazowego oraz pierścieniem korekcyjnym dopasowującym do pracy z preparatami o zróżnicowanej grubości szkiełka w zakresie min.: 0,11-0,23mm | TAK |  |
|  | Pełne wyposażenie dla kontrastu fazowego dla obiektywów 10x i 40x. Teleskop centrujący dla kontrastu fazowego. Pełne wyposażenie dla kontrastu DIC dla obiektywu 40x. | TAK |  |
|  | Dodatkowy, kodowany zmieniacz soczewek powiększających z uchwytem na 3 soczewki, zawierający powiększenia: 1,25x, 1,6x. | TAK |  |
|  | Okulary szerokopolowe o polu widzenia 25mm. Oba okulary z korekcją dioptryjną. | TAK |  |
|  | Statyw wyposażony w rewolwerowy, minimum. 5-pozycyjny zmieniacz filtrów do fluorescencji. | TAK |  |
|  | Zestaw fluorescencyjnych kostek filtrowych o parametrach (wzbudzenie; zwierciadło dichroiczne; emisja): - dla barwników niebieskich: 350/50; 400; 460/50 nm - dla barwników cyjanowych: 436/7; 455; long pass >470 nm - dla barwników zielonych: 480/40; 505; 527/30 nm - dla barwników czerwonych: 546/10; 560; 585/40 nm Kostki filtrowe kompatybilne z jednostką mikrodysekcyjną | TAK |  |
|  | Zewnętrzne źródło światła do fluorescencji z lampą metalohalogenkową o średnim czasie życia minimum 2000 godz., mocy min. 120W oraz pięciostopniowym, mechanicznym systemem tłumienia intensywnością światła. Oświetlacz połączony światłowodowo. | TAK |  |
|  | Wbudowany w statyw, zmotoryzowany zestaw przysłon polowych dla obserwacji w świetle fluorescencji, obejmujący przysłony okrągłe (dla obserwacji w okularach) i prostokątne (dla obserwacji przez kamerę) o różnych rozmiarach. | TAK |  |
|  | Fototubus binokularowy z ergonomicznym kątem nachylenia 30 stopni, z potrójnym dzielnikiem wiązki okular/kamery o parametrach: 100/0 - 50/50 - 0/100 | TAK |  |
|  | Tubus wyposażony w kodowane porty dla dwóch detektorów z polem widzenia 19 mm | TAK |  |
|  | Wysokiej czułości, chłodzona kamera monochromatyczna CCD dedykowana do akwizycji obrazu z fluorescencji o minimalnych parametrach: - rozdzielczość 1,3 Mpiks (format nie mniejszy niż 1296 x 966 pikseli) - rozmiar piksela min 3,75 x 3,75 µm - regulowana skala szarości 8 bit, 12 bit oraz 16 bit - minimalny zakres dynamiki 59 dB - płynne wzmocnienie analogowe sygnału w zakresie 1x do 10x - regulowany czas ekspozycji w zakresie od 7 µs do 5 sekund - możliwość binningu minimum 2x2, 3x3 - minimalna prędkość akwizycji kamery powyżej 30 fps (przy pełnej ramce) oraz powyżej 70 fps (przy użyciu binningu) - szybki interfejs do połączenia z komputerem USB 3.0 - adapter typu C do połączenia z mikroskopem | TAK, podać szybkość akwizycji obrazu ≥ 30 ramek/s przy pełnej rozdzielczości Wartość maksymalna – 5pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
|  | Kolorowa kamera cyfrowa CMOS z doskonałym odzwierciedleniem kolorów, dedykowana do akwizycji obrazu z preparatów niebarwionych i barwionych chemicznie: - rozmiar sensora 1”, rozdzielczość 20,5 Mpiks - rozmiar piksela 2,4 x 2,4 µm - głębia kolorów 3 x 12 bit - minimalny zakres dynamiki powyżej 70 dB - płynne wzmocnienie elektroniczne sygnału w zakresie do 10x - regulowany czas ekspozycji w zakresie od 1 ms do 10 sekund - prędkość akwizycji min. 7 fps (przy 20 Mpiks.) oraz min. 19 fps (przy 5 Mpiks.) - szybki interfejs do połączenia z komputerem USB 3.0 - bezsoczewkowy adapter (1x) do połączenia z mikroskopem przez port C | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące oraz podłączonymi do niego kamerami umożliwiające: - Sterowanie funkcjami kompatybilnych kamer - Ustawianie konfiguracji - Optymalne zarządzanie dużymi plikami - Automatyczne zapamiętywanie i odtwarzanie eksperymentów - Możliwość programowania wielu kanałów obrazowania dla danego preparatu - Możliwość zapisu zdjęć w formatach graficznych min.: TIF, JPG, BMP - Możliwość zapisu zdjęć w formacie tekstowym (ASCII) z informacjami o poziomie intensywności dla każdego piksela obrazu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do zaawansowanej obróbki obrazu zawierające: - wycinanie obrazów z zdjęć, dodawanie i odejmowanie kanałów na zdjęciach - rozdział kolorowych zdjęć na składowe barwne - filtry wyostrzające, wygładzające i usuwające szum z obrazu - filtry morfologiczne - możliwość automatycznego oraz ręcznego usuwania tła z obrazu - regulacja kontrastu, intensywności obrazu oraz korekcja Gamma - dodawanie adnotacji na obrazie: strzałek, obramowań, zliczanie obiektów, podpisy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy zdjęć umożliwiające: - dokonywanie pomiarów morfometrycznych (długości, kąty, powierzchnie, obwody itp.) zarówno na wykonanych zdjęciach, jak i na obrazie „na żywo”. - pomiary intensywności fluorescencji: wzdłuż linii lub powierzchniowe | TAK |  |
|  | Profesjonalna stacja komputerowa wraz z monitorem 27” 4K o parametrach nie mniejszych (bądź równoważnych) niż: System 64 bit: oferujący pełną integrację z wdrożoną w SGGW usługą katalogową Microsoft Active Directory; umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; obsługujący BitLocker; umożliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie z pakietu ESET Endpoint Security 7 stanowiącego element systemu wdrożonego w SGGW; dołączona licencja oraz nośnik z systemem operacyjnym Procesor: uzyskujący w teście Pass MarkCPU Mark wynik co najmniej 8 500 pkt. Pamięć RAM: 32GB Karta graficzna: uzyskująca w teście PassMark G3D Mark wynik co najmniej 3710 pkt. Dyski twarde: 1 x SSD 256GB; 1 x HDD 4 TB Nagrywarka DVD, klawiatura, mysz | TAK |  |
|  | Moduł do podglądu asystenckiego dla dodatkowego obserwatora ze wskaźnikiem LED, obsługiwanym przy statywie mikroskopu i widocznym na wszystkich dodatkowych stacjach. | TAK |  |
|  | Moduł do podglądu asystenckiego powinien być wyposażony w ergonomiczny tubus binokularny, z regulowanym kątem nachylenia w zakresie min. 0°-35°, oraz w szerokopolowe okulary o polu widzenia min. 22 mm. | TAK |  |
|  | Podwójny moduł optyczny do weryfikacji barwionych preparatów oraz do inspekcji materiału w układzie odwróconym, umożliwiający obserwację w świetle przechodzącym i we fluorescencji, wyposażony w następujące metody obserwacji: jasne pole, kontrast fazowy, zintegrowany kontrast modulacyjny | TAK |  |
|  | Uniwersalna, fabrycznie centrowana czteropozycyjna wsuwka do obserwacji w kontraście fazowym. Teleskop centrujący dla kontrastu fazowego. | TAK |  |
|  | Wyposażony w 4 pozycyjny rewolwer obiektywowy, współosiowe śruby mikro/makro. Minimalny zakres przesuwu w osi Z: 7 mm | TAK |  |
|  | Obiektywy o parametrach minimalnych (apertura numeryczna (NA), odległość robocza (WD)): - 5x; NA: 0,12; WD: 14 mm, z wbudowanymi pierścieniami do kontrastu fazowego - 10x; NA: 0,25; WD: 17,7 mm, z wbudowanymi pierścieniami do kontrastu fazowego 20x; NA: 0,35; WD: 6,9 mm - do pracy z denkiem szalek o grubości 0-2mm, przystosowany do pracy z kontrastem fazowym 40x, NA: 0,55, WD: od 3,3 – 1,9 mm – do pracy z denkiem o grubości 0-2mm, przystosowany do pracy z kontrastem fazowym Odległość parfokalna obiektywów 45mm | TAK |  |
|  | Oświetlacz LED o mocy nie niższej niż 5W o stałej temperaturze barwowej i czasie życia min. 50.000 h do obserwacji w świetle przechodzącym Włącznik oświetlenia oraz pokrętło intensywności umieszczonej w bocznej części statywu (po prawej stronie w pobliżu śruby przesuwu stolika w osi xy dla zapewnienia ergonomii pracy) | TAK |  |
|  | Kondensor o aperturze numerycznej 0,45 i odległości roboczej 40mm; mikroskop powinien posiadać możliwość podwyższenia kondensora bez użycia narzędzi Możliwość doposażenia o kondensor o większej odległości roboczej – 80 mm, przy zachowaniu apertury numerycznej nie mniejszej niż NA = 0,30. | TAK |  |
|  | Nasadka trójokularowa, pochylenie 45°, regulacja rozstawu okularów w zakresie 55 – 75 mm, podział światła kamera/okulary: 100/0%, 0/100%, możliwość obrotu nasadki o 360st. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z modułem konsultacyjnym dla dodatkowego obserwatora. | TAK |  |
|  | Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN = 20 z muszlami ocznymi, jeden okular z korekcja dioptryjną | TAK |  |
|  | System jest wyposażony w stolik przedmiotowy o rozmiarach (głębokość x szerokość) 248 x 212 mm z prowadnicą do przesuwu preparatu w osiach X i Y w zakresie ruchu nie mniejszym niż 128 x 83 mm. Prowadnica ma posiadać uchwyt dla szalek Petriego o średnicy 24-92 mm, szkiełka mikroskopowego oraz naczynia o wymiarach w zakresie 24-86 x 24-76mm. Możliwość beznarzędziowej wymiany uchwytów preparatów | TAK |  |
|  | Uniwersalny uchwyt na preparaty dla różnych naczyń hodowlanych: butelki, szkiełka (np. typu Chamber slide), szalki Petriego. | TAK |  |
|  | Zewnętrzne źródło fluorescencji w postaci diody LED o długim czasie pracy | TAK |  |
|  | Uchwyt na min. 3 kostki fluorescencyjne o parametrach spektralnych (wzbudzenie; zwierciadło dichroiczne; emisja): 470/40 nm; 495 nm; 525/50 nm 560/40 nm; 595 nm; 645/75 nm 620/60 nm; 660 nm; 700/75 nm | TAK |  |
|  | Detektor cyfrowy o parametrach: - sensor CCD min. 2/3” - matryca o formacie 2560x1920 pikseli (~5 Mpiks.) - wielkość piksela min. 3,4 x 3,4 µm - szybkość odświeżania obrazu min. 18 ramek/sekundę (Full HD) - płynnie regulowany czas ekspozycji w zakresie 1 ms – 600s - interfejs cyfrowy – uniwersalny port USB 3.0 - interfejs optyczny – złącze typu C o powiększeniu nie mniejszym niż 0,7x | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do akwizycji i archiwizacji obrazu mikroskopowego: a) akwizycję, zapis oraz archiwizację zdjęć mikroskopowych b)sterowanie wszystkimi zmotoryzowanymi funkcjami mikroskopu c) przywołanie parametrów z poprzedniego doświadczenia bezpośrednio z pliku zdjęcia d) automatyczny dobór ostrości obrazu lub zadanie parametrów najlepszej ostrości e) dokonywanie pomiarów morfometrycznych (długości, powierzchnie itp.) zarówno na wykonanych zdjęciach, jak i na obrazie „na żywo”. f) możliwość eksportu wszystkich wykonanych i zaznaczonych zdjęć do wybranego formatu graficznego za pomocą jednej komendy. g) możliwość automatycznego dodawania na każdym zapisywanym obrazie informacji o: skali i dokładnym czasie wykonania zdjęcia. h) wycinanie obrazów ze zdjęć, dodawanie i odejmowanie kanałów na zdjęciach i) rozdział kolorowych zdjęć na składowe barwne j) filtry wyostrzające, wygładzające i usuwające szum z obrazu, filtry morfologiczne k) możliwość automatycznego oraz ręcznego usuwania tła z obrazu l) regulacja kontrastu, intensywności obrazu oraz korekcja Gamma m) dodawanie adnotacji na obrazie: strzałek, obramowań, zliczanie obiektów, podpisy n) oprogramowanie od tego samego producenta co kamera (zapewnienie najlepszej kompatybilności). | TAK |  |
|  | Ergonomiczna jednostka archiwizująca (All in One) o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż: - procesor uzyskujący w teście Pass MarkCPU Mark wynik co najmniej 8000 pkt. - pamięć RAM 16 GB - dysk twardy HDD 2TB - karta graficzna uzyskująca w teście PassMark G3D Mark wynik co najmniej 3760 pkt. - wbudowane WiFi - system operacyjny w wersji 64 bit: oferujący pełną integrację z wdrożoną w SGGW usługą katalogową Microsoft Active Directory; umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; obsługujący BitLocker; umożliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie z pakietu ESET Endpoint Security 7 stanowiącego element systemu wdrożonego w SGGW; dołączona licencja oraz nośnik z systemem operacyjnym - mysz optyczna i klawiatura | TAK |  |
|  | Moduł do zaawansowanych barwień, system barwienia IHC, CISH, FISH oraz IF w pełni automatyczny, naukowy bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń, w pełni kompatybliny z systemem mikrodysekcyjnym. Możliwość barwienia preparatów utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie, preparatów cytologicznych oraz mrożeniaków. | TAK |  |
|  | Moduł musi wykonywać wszystkie etapy barwienia IHC oraz CISH od etapu odparafinowania do barwienia kontrastowego włącznie. W przypadku barwienia FISH poza pokładem urządzenia odbywa się jedynie kontrastowanie DAPI. | TAK |  |
|  | Praca w sposób ciągły pozwalający na dokładanie szkiełek podczas trwania barwienia (3 niezależne tacki na szkiełka), bez konieczności czekania na zakończenie trwających już barwień odbywających się na pozostałych tackach. | TAK |  |
|  | Całkowita ładowność IHC/ISH – min. 30 szkiełek. | TAK, podać Ładowność ≥30 szkiełek Wartość maksymalna – 5pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
|  | 3 niezależne tacki po 10 szkiełek na każdej z możliwością uruchamiania różnych protokołów barwiących IHC/ISH w tym samym czasie. | TAK |  |
|  | Pojemniki odczynnikowe dostępne dla użytkownika, umieszczone w oszklonej szufladzie umożliwiające wizualną kontrolę poziomu. | TAK |  |
|  | Pojemność butelek : Minimum 1L - ER1, ER2 Minimum 2L - pozostałe odczynniki. | TAK |  |
|  | System otwarty - możliwość zastosowania przeciwciał pierwotnych, sond oraz odczynników różnych producentów. Zestawy detekcyjne konfigurowane przez Użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia różnych protokołów barwień w jednym czasie – IHC-HRP, IHC-AP, różne sposoby odkrywania epitopów oraz CISH i FISH. | TAK |  |
|  | Ramię barwiące pracujące w płaszczyźnie XYZ. | TAK |  |
|  | Odczynniki ulegające rozkładowi (barwniki) mieszane na pokładzie aparatu tuż przed ich użyciem. | TAK |  |
|  | Zautomatyzowany system barwienia podwójnego – z zastosowaniem dwóch różnych przeciwciał i dwóch różnych systemów wizualizacyjnych na tym samym preparacie. | TAK |  |
|  | Ilość dozowanego przeciwciała bez podziału na strefy, pozwalająca na wykonanie reakcji IHC na całym szkiełku podstawowym – 150 ul. | TAK |  |
|  | Możliwość dozowania 100ul przeciwciała na preparat ułożony na połowie szkiełka | TAK |  |
|  | Bezksylenowe odparafinowanie na pokładzie aparatu. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania jedynie etapu odkrycia antygenów – pretreatment. | TAK |  |
|  | Możliwość utrwalania preparatów mrożeniowych i cytologicznych na pokładzie aparatu, możliwość zaprogramowania opóźnionego startu dla preparatów mrożeniowych. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania kroków z otwartym płukaniem oraz bezpośrednim nakładaniem odczynników na preparat. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji dodatkowego nakładania odczynnika w przypadku dłuższych inkubacji. | TAK |  |
|  | Szerokie możliwości modyfikacji protokołów – regulacja czasu, temperatury inkubacji, możliwość zmiany ilości kroków płukania, możliwość wykorzystania funkcji mieszania na pokładzie. | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia protokołu CISH lub FISH bez użycia sondy na pokładzie (bez kroku hybrydyzacji) – pozwalająca na zastosowanie sondy ręcznie, poza pokładem aparatu. | TAK |  |
|  | Możliwość dokładania i usuwania pojemników z pokładu urządzenia w czasie pracy – system wizualny na obudowie urządzenia musi informować o dostępności danej stacji. | TAK |  |
|  | Całkowita ilość stacji odczynnikowych minimum 36. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykorzystania nie mniej niż 29 przeciwciał w jednym cyklu barwiącym. | TAK, podać Liczba przeciwciał możliwa do wykorzystania w jednym cyklu ≥29 Wartość maksymalna – 5pkt; pozostałe - proporcjonalnie |  |
|  | System fizycznego pomiaru ilości odczynnika w pojemniku każdorazowo podczas uruchamiania programu z użyciem danego odczynnika, pomiar może być wykonywany na wszystkich bądź wybranych typach pojemników zależnie od wymagań Użytkownika. | TAK |  |
|  | Kodowanie i identyfikacja odczynników oraz kontenerów za pomocą kodów kreskowych. Urządzenie musi skanować samodzielnie wszystkie odczynniki załadowane na pokład. | TAK |  |
|  | Możliwość skanowania preparatów zaprogramowanych do barwienia na pokładzie urządzenia i poza nim oraz skanowania preparatów po wybarwieniu celem weryfikacji informacji barwienia. | TAK |  |
|  | Preparaty kodowane systemem cyfrowo-literowym drukowanym na etykietach. Możliwość uruchomiania protokołów barwiących na szkiełkach opisanych ręcznie – w przypadku uszkodzenia drukarki. Aparat po załadowaniu preparatów musi skanować kody oraz wykonać zdjęcia etykiet. | TAK |  |
|  | System odczytu kodów kreskowych: a.1D: Code 128, Code 39, Interleaved 2 or 5 b.2D: QR, Aztec, Data Matrix Także wygenerowanych z oprogramowania zewnętrznego. | TAK |  |
|  | Urządzenie autonomiczne – bez konieczności podłączenia do wody bieżącej i kanalizacji. | TAK |  |
|  | Maksymalna ilość produkowanych odpadów: do 45ml/szkiełko. | TAK |  |
|  | Segregacja odpadów - niezależne pojemniki na odpady: - neutralne – maksimum 9L - niebezpieczne – minimum 2L | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca pozwalająca na podłączenie i zarządzanie do minimum pięcioma urządzeniami. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na kompleksową obsługę bazy danych wprowadzanych i barwionych szkiełek. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie przystosowane do pracy na wielu zewnętrznych zestawach badawczych – dostępne gotowe protokoły. | TAK |  |
|  | Wizualna identyfikacja stanu pracy urządzenia na obudowie – system diod led. | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystywania rekomendowanych protokołów producenta jak również możliwość tworzenia i edycji własnych protokołów. | TAK |  |
|  | Możliwość generowania raportów barwień dziennych, tygodniowych oraz z wybranego okresu czasu. | TAK |  |
|  | Możliwość odczytu i raportowania stanu zaawansowania procesu barwienia do systemów zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Mechaniczny system zamykania i zabezpieczania szkiełek w trakcie procesu barwienia eliminujący konieczność zabezpieczania szkiełek olejem mineralnym lub innymi mediami, pozwalający uzyskać znaczne oszczędności odczynników (brak konieczności dodatkowego płukania). | TAK |  |
|  | Poziom emitowanego hałasu nie więcej niż 65dB. | TAK |  |
|  | Wyposażenie modułu: - 4 szuflady na szkiełka - 4 szuflady na odczynniki w kontenerach - 1 uchwyt do czyszczenia nakładek na szkiełka - 1 stacja mieszania - 160 sztuk nakładek na szkiełka | TAK |  |
|  | Stacja robocza wyposażona w: - Komputer, klawiatura, myszka i monitor - Skaner kodów 2D - Drukarka do etykiet z zapasem około 3000 etykiet | TAK |  |
|  | Gwarancja: 60 miesięcy | TAK |  |

# Zamawiający informuje, że w kryteriach ocenianych przez określenie 'wartość minimalna' rozumie wartość najniższą spośród zaoferowanych, a przez określenie 'wartość maksymalna' rozumie wartość najwyższą spośród zaoferowanych.

Zamawiający informuje, że wymaga podania w treści oferty nazw i producentów dla każdego z oferowanych urządzeń oraz dołączenia do oferty prospektów/ folderów/zdjęć pozwalającą na jednoznaczną identyfikację.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ramach złożonej oferty, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.