Załącznik  nr 3

do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Rektora   SGGW Nr  82 z dnia 16.06.2021 r w sprawie  wprowadzenia Regulaminu udzielania   zamówień  publicznych, których przedmiotem są       dostawy lub usługi  służące  wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych , naukowych   lub rozwojowych albo z zakresu  działalności  kulturalnej, których  wartość  jest równa  lub przekracza  netto 130000 PLN  i jest  kwotą  mniejsza  od wartości określonej  zgodnie z art. 3  ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych

...............................................................

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których  wartość  jest równa  lub przekracza  netto 130000 PLN i jest  kwotą  mniejszą  od wartości określonej  zgodnie z art. 3  ust 2, ustawy Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający – Szkoła  Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług, określonych poniżej:

- Zamawiający  Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie

- Przedmiot  zamówienia: Wysokociśnieniowy homogenizator laboratoryjny

| Lp. | Wymagane parametry techniczno – użytkowe | Minimalne wymagania (brak danych oznacza min lewej kolumny) | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Moduł homogenizujący | Wyposażony w głowicę pompy wysokociśnieniowej z tłokiem ceramicznym (bez konieczności stosowania wody smarującej), zaworami ssawnymi i tłocznymi odpowiednimi dla przerabianego produktu, sanitarnym przeponowym miernikiem ciśnienia, w zawór homogenizujący, zawór kawitacyjny sterowany automatycznie z panelu, w system grawitacyjnego smarowania. | *Spełnia/Nie spełnia |
|  | Napęd silnika | Na prąd zmienny o mocy nie mniejszej niż 1,5 kW i nie większej niż 2,0 kW. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Obudowa | W wykonaniu laboratoryjnym (sanitarnym) | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Lepkość układów prób | Do 1000 cP | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Maksymalny rozmiar cząstek | Do 500 μm | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Maksymalna temperatura pracy | Nie mniejsza niż 85°C | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Wydajność urządzenia | Nie mniejsza niż 8 l/h i nie większa niż 10 l/h (wydajność stała, z deltą +/- 5%) | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Minimalna wielkość próby | Nie mniejsza niż 40 ml | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Liczba stopni homogenizacji | Dwa stopnie homogenizacji (regulacja automatyczna) | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Sensor temperatury | Na wejściu i na wyjściu | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Ciśnienie zasilania | Grawitacyjne | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Maksymalne ciśnienie pracy homogenizatora | Nie mniejsze niż 1800 barów | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Maksymalne przeciwciśnienie | Z zakresu 4 - 6 barów | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Zasilanie elektryczne | 3 fazy / 400 V / 50-60 Hz | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Cylinder z płaszczem na wejściu homogenizatora | Z możliwością mechanicznego wtłaczania surowca tłokiem pneumatycznym | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Przyłącze ciśnienia powietrza sprężonego | Z zakresu 5 - 8 barów | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Pompa sprężonego powietrza | Dedykowana do danego modelu urządzenia, z osuszaczem, zapewniająca zasilanie głowic homogenizujących i tłoka podającego obrabiany surowiec o wysokiej lepkości. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Mycie układu przepływu próbki podczas homogenizacji | Przystosowany do mycia z użyciem temperatury maksymalnej nie niższej niż 85°C, w czasie nie dłuższym niż 40 min. Sterylizacja w temperaturze 130-140°C w maksymalnym czasie 40 min. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Podstawa pod urządzenie | W wykonaniu ze stali nierdzewnej, mobilna | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Masa urządzenia | Nie większa niż 180 kg | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Podłączenie urządzenia | Zasilenie wymiennika płaszczowego na wejściu urządzenia do wskazanych przyłączy wody miejskiej lub chillera laboratoryjnego. Wykonanie podłączenia odprowadzenia wody do kanalizacji budynku. |  |
|  | Narzędzia specjalne | W zestawie | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Podstawowe części zamienne | W zestawie | Spełnia/Nie spełnia |

- Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od daty złożenia oferty.

- Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert): 100% cena

- Inne istotne warunki zamówienia: brak.

- Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr.4 do Regulaminu). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem, faksem), na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna   być    podpisana   przez  osobę  upoważnioną. W przypadku    składania   oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Wysokociśnieniowy homogenizator laboratoryjny”. Ofertę złożyć można pocztą, pocztą elektroniczną na adres jaroslaw_wyrwisz@sggw.edu.pl oraz katarzyna_neffe_skocinska@sggw.edu.pl.

- Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 20.11.2025 do godz. 12:00.

....................................................................

data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

-1 Niepotrzebne  skreślić