Załącznik 1.

„Przenośny analizator do pomiaru stężenia pyłu, lotnych związków organicznych i ditlenku węgla, wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia”.

Przyrząd musi spełniać poniższe paramenty:

1.            Obudowa spełniająca parametry minimum IP66.

2.            Masa urządzenia wraz z osprzętem nie przekracza 10 kg.

3.            Wymiary urządzenia nie przekraczają 55 cm x 30 cm x 25 cm.

4.            Urządzenie ma możliwość prawidłowego funkcjonowania w zakresie zmienności temperatury powietrza -20oC – +50oC

5.            Urządzenie umożliwia jednoczesny pomiar stężenia pyłu z podziałem na frakcje: PM1, PM2,5, PM10 a także zapewnia pomiar frakcji respirabilnej pyłu (PM4) i pomiar stężenia pyłu całkowitego, zapewniając odczyty stężenia masowego dla poszczególnych rodzajów frakcji w czasie rzeczywistym, przy spełnieniu następujących wymagań:

a.            zakres pomiaru stężenia pyłu: do 100 mg/m3

b.            zakres wielkości mierzonych cząstek: 0,175 – 20 µm.

6.            Urządzenie umożliwia pomiar rozkładu wielkości cząstek aerozolu w zakresie 0-20 000

cząstek/cm3

7.           Ilość kanałów 64 pomiarowych (32/dekada)

8.           Niepewność pomiaru < 15% dla PM2,5, < 20% dla PM10 (rozszerzona niepewność pomiaru zgodnie z normą EN 16450, skorygowana – MCERTS)

9.           Źródło światła dioda LED

10.            Urządzenie umożliwia pomiar stężenia ditlenku węgla w zakresie 0 – 5000 ppm.

11.            Urządzenie umożliwia pomiar stężenia całkowitego lotnych związków organicznych 0 – 60 ppm.

12.            Urządzenie umożliwia pomiar stężenia tlenku węgla w zakresie 0-10 ppm

13.          Urządzenie umożliwia pomiar stężenia ozonu w zakresie 0-5 ppm.

14.          Urządzenie umożliwia pomiar stężenia ditlenku azotu w zakresie 0-5 ppm.

15.          Urządzenie umożliwia pomiar stężenia ditlenku siarki w zakresie 0-5 ppm.

16.          Urządzenie umożliwia zapis danych w pamięci wewnętrznej urządzenia, w liczbie co najmniej 60 tysięcy punktów pomiarowych z interwałem logowania ustawianym przez użytkownika.

17.          Urządzenie wyposażone jest we wbudowany moduł Wifi, umożliwiający bezpośredni transfer danych do zewnętrznego repozytorium danych (tzw. chmury), bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji.

18.          Urządzenie wyposażone jest we wbudowany moduł LAN, umożliwiający bezpośredni transfer danych do zewnętrznego repozytorium danych (tzw. chmury), bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji.

19.          Urządzenie wyposażone jest we wbudowany port USB, umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika do bezpośredniego transferu danych.

20.          Urządzenie zapewnia możliwość wykonywania analizy danych pomiarowych i ich wizualizacji na stronie www w postaci wykresów, umożliwiających czytelny odczyt wszystkich danych pomiarowych z pełnym zestawieniem danych w określonym momencie pomiaru (stężenie frakcji pyłu PM10, PM2,5, PM1, pył respirabilny, pył całkowity, LZO, CO2 oraz podstawowe statystyki, jak wartość maksymalna, minimalna, średnia) wraz z graficznym przedstawieniem kontroli prawidłowości działania analizatora.

21.          Urządzenie ma możliwość opcjonalnego podłączenie zewnętrznego modułu GSM/LTE do bezpośredniego transfery danych do zewnętrznego repozytorium danych (tzw. chmury).

22.          Urządzenie posiada certyfikat MCERTS “Performance Standards for Indicative Ambient Particulate Monitors” lub równoważny w zakresie pomiarowym 0-20,000 μg/m3 dla frakcji pyłu PM10 i PM2,5.

23.          Urządzenie posiada minimum 12 miesięcy gwarancji.

24.          Urządzenie posiada możliwość zasilania napięciem 12V.

25.          Urządzenie posiada zestaw do zasilania sieciowego.

26.          Urządzenie posiada grzany układ pomiarowy (system inteligentnego grzania) wraz z głowicą.

27.          Urządzenie posiada filtr zerujący.

28.          Urządzenie posiada zestaw kalibracyjny.

29.          Urządzenie posiada możliwość montażu na statywie.

30.          Urządzenie posiada instrukcję obsługi w języku polskim.

31.          Urządzenie posiada certyfikat kalibracji producenta.

32.          Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wymagania opisane wyżej są wymaganiami minimalnymi. Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań minimalnych przez oferowany sprzęt skutkować będzie odrzuceniem oferty.