Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora węgla organicznego (TOC) z automatycznym podajnikiem próbek ciekłych, przystawką do oznaczania azotu całkowitego oraz przystawką do oznaczania węgla w próbkach stałych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska

Kod CPV: 38434560-9

Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 - dostawa analizatora węgla organicznego (TOC) z automatycznym podajnikiem próbek ciekłych, przystawką do oznaczania azotu całkowitego

|  | Nazwa oferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca): |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne paramenty wymagane przez Zamawiającego | TAK / NIE (spełnia/nie spełnia) (wypełnia Wykonawca) |
|  | Analizator węgla organicznego - oznaczenie techniką wysokotemperaturowego rozkładu (spalania) próbek w temperaturze co najmniej 680⁰C z detekcją w podczerwieni (NDIR, dla oznaczeń węgla), - piec do spalań wyposażony w kolumnę reakcyjną o wysokiej wytrzymałości termicznej (np. kwarcowa lub inna równoważna zapewniająca odporność na temperaturę co najmniej 680°C), - oznaczenie zawartości TOC, TIC, TC, NPOC - zakres pomiarowy przynajmniej: 50 ppb - 10000 ppm dla TC, 4 ppb – 1000 ppm dla IC z dokładnością pomiaru nie większą niż 1,5% (CV), - możliwość oznaczania węgla organicznego metodą różnicową (TOC=TC-IC) oraz alternatywną z pomiaru (TOC=NPOC) - automatyczne wypieranie CO2 - czas analizy dla TC nie dłuższy niż: 4 min, - regulacja wielkości nastrzyku od maks. 50 µL lub mniejszej - system sterowania aparatem zapewniający pełną automatyzację przebiegu analizy, w tym obsługę przekroczeń zakresu, wybór właściwej krzywej kalibracyjnej oraz procedury kontroli jakości wyników (np. odrzucanie ewidentnych odstających wartości) - wielopunktowa, automatyczna kalibracja, wykonywana przez rozcieńczenie pojedynczego roztworu wzorcowego, - system płukania toru pomiarowego zapewniający skuteczne oczyszczenie zarówno wewnętrznych przewodów, jak i igły dozującej pomiędzy próbkami (np. poprzez płukanie wodą i/lub czystą próbką), - system ochrony przed gazami halogennymi (np. absorber halogenków na linii gazowej) zapewniający bezpieczeństwo detektora przy analizie próbek zasolonych - wyposażony w system przygotowania i nastrzykiwania próbek, - automatyczne zakwaszanie i przepuszczanie gazu nośnego w celu odpędzenia CO2, - wyposażony w zestaw zawierający akcesoria do analizy próbek trudnych (ściekowych, o wysokim zasoleniu) – powinien być wyposażony w odpowiednie akcesoria lub rozwiązania chroniące układ pomiarowy przed zanieczyszczeniem i korozją (np. wzmocniona rura spalania, dodatkowy absorber halogenków itp.) - wyposażony w wielofunkcyjny system przygotowania i nastrzykiwania próbek, - gaz nośny: czysty tlen lub syntetyczne powietrze – aparat powinien być przystosowany do użycia obu tych gazów w zależności od dostępności - podłączenie z komputerem na złączu USB lub RJ45 - możliwość korzystania z analizatora poprzez wbudowany wyświetlacz po odłączeniu zestawu komputerowego |  |
| 2. | Automatyczny podajnik próbek ciekłych - na minimum 80 pozycji - automatyczne rozcieńczanie próbek z dokładnością nie większą niż ±2%, - przystosowany do próbek w szczelnie zamykanych fiolkach (nakłuwanych igłą) oraz pozwalający na przedmuchiwanie próbki przez tę igłę - możliwość automatycznego zatrzymania pracy systemu i przepływu gazu nośnego po zakończeniu pomiarów - możliwość utworzenia kilku krzywych kalibracji i dobór optymalnej krzywej dla analizowanych próbek o znacząco różniących się stężeniach pozwalającą na wykonanie analizy w jednym przebiegu, - płukanie powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej igły zapobiegające zanieczyszczaniu wprowadzanych próbek - autosampler wyposażony w zintegrowane mieszadło magnetyczne mieszające próbkę w fiolce zapobiegające osiadaniu cząstek zawiesiny wraz z co najmniej 100 mieszalnikami - zestaw startowy do automatycznego podajnika, co najmniej 300 fiolek z zakrętkami i septami |  |
| 4. | Przystawka do oznaczania azotu całkowitego w próbkach ciekłych - podłączona bezpośrednio do przyrządu TOC - oznaczanie azotu metodą chemiluminescencyjną po wysokotemperaturowym utlenieniu próbki (min. 700°C) - pomiar w zakresie co najmniej 20 µg/L – 7 000 mg/L z dokładnością nie większą niż 3% - czas analizy nie dłużej niż 4 min - możliwość jednoczesnego oznaczania azotu i węgla w jednym podaniu próbki |  |
| 5. | Wyposażenie dodatkowe - oprogramowanie do sterowania przyrządem umożliwiające graficzną wizualizacje wyników, sporządzania krzywych kalibracyjnych, zbieranie i opracowywanie danych, przygotowanie raportów i statystyczną obróbkę wyników - możliwość eksport i import danych do MS Excel, - komputer typy All in One do obsługi analizatora i jego komponentów o parametrach nie gorszych niż: monitor 24’’, 16 GB RAM, dysk SSD 512GB z systemem operacyjnym Windows 11. |  |

Zadanie 2 - dostawa przystawki do oznaczania węgla w próbkach stałych

|  | Nazwa oferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca): |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne paramenty wymagane przez Zamawiającego | TAK / NIE (spełnia/nie spełnia) (wypełnia Wykonawca) |
|  | Przystawka do oznaczania węgla w próbkach stałych - umożliwiająca oznaczanie zarówno węgla całkowitego i nieorganicznego w próbkach stałych - tryby pomiarowe: TC, IC, TOC - oznaczanie węgla ogólnego i organicznego metodą wysokotemperaturowego spalanie próbki stałej (temp. rzędu 900–1000°C), - oznaczanie węgla nieorganicznego(TIC) w automatycznie podgrzewanej i zakwaszanej próbce stałej i pomiar wydzielonego CO₂, - zintegrowany dozownik automatyzujący proces dodania kwasu, - możliwość analizy próbki stałej o masie co najmniej 1 g (oraz analogicznie próbki ciekłej ~0,5 ml w module stałym) - zakres pomiarowy dla węgla nieorganicznego (IC) minimum od 0,1 mg do 20 mg C lub większy - czas pomiaru nie dłuższy niż 8 min, - łódki wielorazowego użytku do spalania, co najmniej 100 szt. |  |

Warunki dodatkowe

- Zadanie 1 - Dostarczenie i instalacja sprzętu bez przystawki do oznaczania węgla w próbkach stałych do 31.12.2025.

- Zadanie 2 - Dostarczenie przystawki do oznaczania węgla w próbkach stałych do 31.03.2026.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

- Co najmniej 24-miesieczna gwarancja na przedmiot zamówienia z zadania 1 oraz zadania 2 liczona od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, 1-dniowe szkolenie z obsługi przyrządu w siedzibie Zamawiającego, instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim w wersji elektronicznej.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

- Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu z ekspozycji.

- Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częciowych

- Zapłata za wykonywanie przedmiotu umowy nastąpi po prawidłowym zrealizowaniu poszczególnych części zamówienia po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający informuje, iż w opisie szczegółowych parametrów przedmiotu zamówienia określił jedynie minimalne wymagane parametry. Niespełnianie któregokolwiek z wymagań minimalnych przez oferowany sprzęt skutkować będzie odrzuceniem oferty.