Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 134 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r. zmieniające Zarządzenie Nr 82 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których  przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza netto 130 000 PLN i jest kwotą mniejszą od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3

Do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Nr 82 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2021 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza netto 170 000 PLN i jest kwotą mniejsza od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Inżynierii Lądowej

Katedra Geotechniki

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość jest równa lub przekracza netto 170 000 PLN i jest kwotą mniejszą od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust 2, ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług, określonych poniżej:

- Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Lądowej

- Przedmiot zamówienia STOLIK WIBRACYJNY służący do określania maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego i zawartości wody w materiałach niespoistych po ich zagęszczeniu.

- Termin realizacji zamówienia 10 tygodni

- Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert) Cena - 50%, Parametry techniczne (m.in. zakres amplitudy: od 0,05 do 0,64 mm) – 30%, Gwarancja + serwis - 10%, Szkolenie i wsparcie użytkownika – 10%.

- Inne istotne warunki zamówienia:

I	Urządzenie musi być przeznaczone do pracy badawczej o wysokiej powtarzalności parametrów, a nie wyłącznie do zastosowań dydaktycznych lub technologicznych.

II	Aparatura musi zapewniać stabilność, powtarzalność oraz możliwość kalibracji parametrów wibracji, co jest kluczowe dla porównywalności wyników badań oraz ich publikowalności w czasopismach naukowych.

III	Oferowane urządzenie musi umożliwiać prowadzenie badań zgodnie z co najmniej następującymi normami, bez konieczności modyfikacji konstrukcji urządzenia:

- PN-EN 13286-5 – określanie względnej gęstości gruntów niespoistych,

- ASTM D4253 oraz ASTM D4254,

- ASTM C192.

Spełnienie wymagań normowych musi wynikać z parametrów technicznych urządzenia, a nie wyłącznie z deklaracji producenta.

IV	Wymagania techniczne i funkcjonalne:

- Zgodność z normą:
Urządzenie musi spełniać wymagania normy EN 13286-5 „Relative density of cohesionless soils – laboratory method using vibrating table” z pełnym zakresem akcesoriów do oznaczania maksymalnej i minimalnej gęstości względnej oraz zawartości wody.

- Wibracyjny stół elektromagnetyczny:
• Wymiar płyty roboczej: nie mniejszy niż 760×760 mm (lub równoważny),
• Nośność: min. 250 kg,
• Częstotliwość drgań: regulowana do co najmniej ~3600 rpm (lub równoważna),
• Regulowana amplituda drgań: min. 0,05–0,64 mm (lub równoważna),
• Panel sterowania umożliwiający kontrolę czasu i intensywności wibracji oraz powtarzalne odtwarzanie zadanych parametrów

• stabilność zadanych parametrów wibracji w całym cyklu badawczym (odchylenie nie większe niż ±2%),

• konstrukcja zapewniająca jednorodne warunki zagęszczania w całej objętości próbki,

• możliwość kalibracji urządzenia,

• Zasilanie: 230 V, 50 Hz (lub zgodne z lokalnym napięciem).

- Formy i akcesoria pomiarowe:
• Forma pomiarowa o pojemności ~14 l zgodna z EN i / lub równoważna,
• Zestaw ciężarków/przesłon do formy zgodny z EN,
• Urządzenia pomiarowe do określania zawartości wody i masy próbek,
• Instrukcja obsługi i certyfikaty zgodności z normami.

• urządzenie przystosowane do intensywnej, długotrwałej pracy laboratoryjnej,

• możliwość współpracy z formami i akcesoriami stosowanymi w badaniach zgodnych z normami PN-EN i ASTM,

• możliwość wykorzystania urządzenia w różnych procedurach badawczych bez konieczności ingerencji konstrukcyjnej.

- Zakres materiałowy:
• Urządzenie musi być zdolne do badania materiałów o maksymalnym udziale drobnych (< 0,063 mm) do ok. 12 % masy oraz maks. ziarnistość ≤ 80 mm — zgodnie z zakresami normy EN 13286-5.

V	Wymagania dotyczące  dokumentacji i serwisu:

- Dokumentacja techniczna:
• DTR w języku polskim / angielskim,
• Deklaracja zgodności CE,
• Certyfikaty kalibracji i pomiarów.

- Wsparcie techniczne i serwis:
• Dostępność części zamiennych w UE,
• Możliwość szkolenia personelu,
• Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (zapewnienie autoryzowanego serwisu technicznego).

• gwarancja minimum 12 miesięcy,

• dostęp do wsparcia technicznego w zakresie użytkowania urządzenia w badaniach laboratoryjnych.

- Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr.4 do Regulaminu). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem, faksem), na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zakup stolika wibracyjnego”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 36, pocztą, pocztą elektroniczną na adres kgeo@sggw.edu.pl lub faksem pod nr.-.

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 30.01.2026r. godz. 15:00

Patrycja Musiał

podpis osoby prowadzącej sprawę

-1 Niepotrzebne  skreślić