Załącznik nr 3

do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Nr 82 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy

lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu

działalności kulturalnej, których wartość jest równa

lub przekracza netto 130000 PLN i jest kwotą mniejsza od wartości

określonej zgodnie z art. 3 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych

...............................................................

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza netto 130 000 PLN i jest kwotą mniejszą od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust 2, ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług, określonych poniżej:

- Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

- Przedmiot zamówienia: spektrofotometr FTIR

- Termin realizacji zamówienia 30.05.2026 r.

- Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert): parametry techniczne 45%, cena 25%, gwarancja i serwis 10%, wyposażenie dodatkowe 10%, oprogramowanie 5%, szkolenie i wsparcie użytkownika 3%; czas dostawy 2%.

Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punkty w kryterium „cena” będą obliczane według zależności: (Cmin / Cbad ) × 25 pkt, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, Cbad – cena oferty badanej. W pozostałych kryteriach punkty będą przyznawane na podstawie oceny spełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Inne istotne warunki zamówienia: Minimalne ustawienia rozdzielczości: 0,4; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0 cm⁻¹, standardowy zakres pomiaru liczby falowej: 7 800 – 350 cm⁻¹, stosunek sygnału do szumu (minimum): 37 000:1 z okienkiem KBr, wydajność przyrządu zgodna z protokołami ASTM, EP i JP, interferometr: 45° interferometr Michelsona z lustrami narożnymi (corner-cube), automatyczne ustawianie, komora pomiarowa interferometru / detektor przetwornik A/C: 24-bitowy, metoda napędu: łożysko mechaniczne, napęd elektromagnetyczny, prędkość napędu: 1, 2, 3, 4 mm/s, konstrukcja odporna na wibracje (antywibracyjne nóżki), przystawka ATR z kryształem diamentowym, możliwość analiz ciał stałych (w tym "pastylek") oraz cieczy, obsługiwane systemy operacyjne: minimalnie Windows 8.1 Professional (komputer w zestawie), cechy: stabilny interferometr, lustra narożne, zintegrowany system oczyszczania, oprogramowanie do sterowania i analizy, ochrona przed wilgocią (ceramiczne źródło światła pracujące na stałym, niskim poziomie), detektor DLaTGS o wysokiej czułości (kontrolowany temperaturą za pomocą elementu Peltiera), eliminacja zakłóceń od CO₂ i H₂O, standardowy zakres liczby falowej 7 800 – 350 cm⁻¹, warunki pracy: temperatura 17–27°C / wilgotność poniżej 70%, gwarancja 10 lat na laser, źródło światła, elektronikę, interferometr oraz detektor, koszty transportu, instalacji i uruchomienia, szkolenie z obsługi sprzętu i oprogramowania, instrukcja obsługi w języku polskim; oprzyrządowanie do preparowania i badania próbek w postaci tzw. „pastylek”; oprzyrządowanie do preparowania i badania próbek w stanie ciekłym; oprzyrządowanie do pomiaru i rejestracji parametrów klimatycznych na stanowisku badawczym (1 kpl.); komputer wraz z oprogramowaniem do obsługi urządzenia i analizy wyników

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 4 do Regulaminu). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać skan emailem) na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na spektrofotometr FTIR”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego bud. 34 SGGW pok. 2/14 w godz. 07:00 – 14:00, pocztą, pocztą elektroniczną na adres grzegorz_kowaluk@sggw.edu.pl

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 13.04.2026 r. godz. 12:00. Liczy się termin doręczenia.

19.03.2026 Grzegorz Kowaluk

....................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Niepotrzebne skreślić