Zapytanie o wycenę do szacowania wartości zamówienia

Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje uruchomić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu pomiarowego składającego się z czujników do pomiaru opadu, z płytą montażową.

Liczba czujników - 8 sztuk

Kluczowe parametry techniczne  Deszczomierzy

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Deszczomierz korytkowy (tipping bucket) z mechanizmem podwójnej łyżki wywrotnej, precyzyjnie wykonanej z minimalnym momentem tarcia |
| 2 | Materiał konstrukcyjny | Stal nierdzewna gat. 304 (cała obudowa, lejek oraz elementy mechaniczne) – wysoka odporność korozyjna |
| 3 | Średnica leja zbiorczego | Ø 200 mm |
| 4 | Kąt krawędzi leja | 40° – 45° (ostre krawędzie) |
| 5 | Rozdzielczość pomiarowa | 0,2 mm – jeden impuls odpowiada 0,2 mm opadu atmosferycznego |
| 6 | Dokładność | ≤ ± 3% |
| 7 | Zakres intensywności opadu | 0,01 mm/min – 4 mm/min (dopuszczalna maksymalna intensywność bez zalewania: 8 mm/min) |
| 8 | Sygnał wyjściowy | Impulsowy (jeden impuls = 0,2 mm opadu); suchy styk lub sygnał aktywny zgodny z zasilaniem 5–24 V DC |
| 9 | Zasilanie | 5 – 24 V DC |
| 10 | Pobór mocy | ≤ 0,2 W |
| 11 | Warunki pracy | Temperatura: 0°C do +50°C Wilgotność względna: < 95% RH Bez wbudowanego ogrzewania |
| 12 | Cechy konstrukcyjne | • Wewnętrzna siatka ochronna w lejku (ochrona przed liśćmi, owadami i zanieczyszczeniami) • Gładki, precyzyjnie wykrawany lejek ze stali nierdzewnej – minimalne zatrzymywanie wody • Wbudowane wskaźniki poziomu (poziomice) w podstawie umożliwiające precyzyjne wypoziomowanie |

Elementy składowe systemu:

• Płyta montażowa betonowa  - montaż na terenie Centrum Wodne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

• Osłona kierująca odpływ z siatką zabezpieczającą

• Komplet kabli, peszli ochronnych, materiałów montażowych i izolacyjnych

• Wspólna skrzynka sterownicza w szczelnej obudowie IP67

• Zasilacze stabilizowane dla wszystkich  czujników

• Kontroler zbierający impulsy i transmitujący dane bezprzewodowo do istniejącego systemu LoRaWAN  który posiada Zamawiający w punkcie - ul. Nowoursynowska 159, Warszawa Budynek 33

• Pełna integracja z infrastrukturą Zamawiającego

Montaż, uruchomienie, konfiguracja czujników z systemem

Zakres dostawy i realizacji:

• Dostawa kompletnego zestawu (8 sensorów + akcesoria + skrzynka)

• Montaż, konfiguracja, kalibracja i uruchomienie 8 stanowisk pomiarowych

Dane pomiarowe zostaną dostarczone do istniejącego systemu telemetrycznego ITS

Wymagania wobec wyceny:

Wycena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo wraz z należytym podatkiem VAT

Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem dostawy.

Prosimy o podanie nazwy oraz producenta oferowanego urządzenia oraz możliwego terminu dostawy od dnia złożenia zamówienia

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Justyna Majewska  - kksit@sggw.edu.pl – tel. 22 59 35 354

Wycenę opisanego przedmiotu zamówienia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adresy:  kksit@sggw.edu.pl

Ogłoszenie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia oraz zebranie informacji niezbędnych do przygotowania przyszłego postępowania.

Wyceny prosimy przesłać do 30.06.2026 godz. 10:00